## Feuille calcul
Pluviomètres | [9 empty] | 3.1416
Marque | Manufacturier | Modèle | Calibration | # Série | # Inventaire | Date du test | Diamètre | Nombre de tics | Volume | Surface | Précipitation/tic | Précipitation/tic
[7 empty] | (cm) |  | (cm3) | (cm2) | (mm) | ( millièmes de pouces)
Geneq |  | P-1000 | 0,1 mm | 100048 |  | 1996-04-15 | 20 | 76 | 250 | 314.1593 | 0.10471 | 0.41223
[7 empty] | 20 | 76 | 250 | 314.1593 | 0.10471 | 0.41223
[7 empty] | 20 | 62 | 200 | 314.1593 | 0.10268 | 0.40425
[7 empty] | 20 | 46 | 150 | 314.1593 | 0.1038 | 0.40865
[7 empty] | 20 | 46 | 150 | 314.1593 | 0.1038 | 0.40865
Geneq | Ogawa seiki |  | 0,1 mm | 231636 |  | 1996-04-15 | 20 | 46 | 150 | 314.1593 | 0.1038 | 0.40865
[7 empty] | 20 | 46 | 150 | 314.1593 | 0.1038 | 0.40865
[7 empty] | 20 | 46 | 150 | 314.1593 | 0.1038 | 0.40865
[7 empty] | 20 | 46 | 150 | 314.1593 | 0.1038 | 0.40865
[7 empty] | 20 | 46 | 150 | 314.1593 | 0.1038 | 0.40865
[7 empty] | 20 | 46 | 150 | 314.1593 | 0.1038 | 0.40865
[7 empty] | 20 | 46 | 150 | 314.1593 | 0.1038 | 0.40865
Campbell | Texas Electronics | 525 |  | 9448-491 | 253794 | 1996-04-15 | 15.5 | 10 | 50 | 188.6919 | 0.26498 | 1.0432
[7 empty] | 15.5 | 10 | 50 | 188.6919 | 0.26498 | 1.0432
[7 empty] | 15.5 | 11 | 50 | 188.6919 | 0.24089 | 0.9484
[7 empty] | 15.5 | 21 | 100 | 188.6919 | 0.25236 | 0.99356
[7 empty] | 15.5 | 21 | 100 | 188.6919 | 0.25236 | 0.99356
[7 empty] | 15.5 |  | 100 | 188.6919 | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 15.5 |  | 100 | 188.6919 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 2001-02-21 | 24.55 | 63 | 300 | 473.3614 | 0.1006 | 0.39605
Campbell | Texas Electronics | 525 M |  | 10045-1191 |  | 2001-02-21 | 24.55 | 84 | 400 | 473.3614 | 0.1006

## Feuille calibration
Feuille de calibration du pluviomètre au champ
date: | station:
modèle: TE525M | no de série:
Calibration effectuée avec la pompe à péristaltisme
volume (connu et mesuré avec un cylindre gradué en ml) =
nbre de tics =
surface du pluviomètre en cm2 (3,1416xR2) =
diamètre= 24.55cm pour un TE525M
RÉSOLUTION (précipitation en mm) = volume/nbre de tics/sufacex10
référence de la résolution pour un TE525M= 0.1mm