Calibration

Les sondes Vaisala ou Lufft d’humidité relative et température peuvent être calibrés à la station en quelques heures. Un petit appareil contenant des sels à saturation est disponible dans le laboratoire post-récolte.

Commencer par vérifier si la lecture de température est OK. Sinon, ajuster la vis de température (P100 sur le circuit électronique du Lufft)

Deux types de calibration pour l’HR existent : 	1) calibration « normale »

(sous des humidités ambiantes)

2)Calibration « haute humidité »

En pathologie on a l’habitude de calibrer selon la deuxième méthode.

1)insérerDÉLICATEMENT la sonde ENTIÈREMENT DÉCOUVERTE (i/e pas de protection) dans le K2SO4 pendant 5 heures

2)Insérer la sonde dans le LiCl pendant 10 min pour la première calibration

3) Ajuster la vis de calibration DRY (p300 sur le circuit du Lufft) pour obtenir une lecture égale à celle du sel (environ 11%)

4) Insérer la sonde dans le K2S04 pendant 10 min pour la 2eme calibration

5) Ajuster la vis de calibration WET (p301 sur le circuit du Lufft) pour obtenir une lecture égale à celle du sel (environ 97%)

6) reprendre étapes 2 à 5 jusqu’à ce que les lectures soient OK. On doit reprendre les étapes 2 ou 3 fois parce que l’ajustement d’un paramètre affecte les lectures de l’autre.

VP 1998